## ОБХВАТ 22 ЛК

## 17.01.2024

„ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ“ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА

ЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

Адрес на управление и на лаборатория:

1616 София, район Витоша, кв. Бояна, ул. „732“, №20

Да извършва калибриране на:

| Тип на обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибри-ране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Волтметри за постоянно напрежение | Постоянно напрежение, Волт | от 20 mV до 100 mV от 100 mV до 1 V от 1 V до 10 V от 10 V до 100 V от 100 V до 1000 V | от 1,6.10-2 mV до 3,0.10-2 mV от 3,0.10-2 mV до 1,3.10-4 V от 1,2.10-4 V до 2,5.10-3 V от 2,5.10-3 V до 1,3.10-2 V от 1,3.10-2 V до 0,2 V | MK-702-02-06/2019 |
| 2. | Волтметри за променливо напрежение | Променливо напрежение, Волт (50 Hz) | от 0,2 V до 1 V от 1 V до 10 V от 10 V до 100 V от 100 V до 1000 V | от 4.10-4 V до 1,5.10-3 V от 1,5.10-3 V до 1,5.10-2 V от 1,5.10-2 V до 0,16 V от 0,16 V до 1,9 V | MK-702-02-06/2019 |
| 3. | Амперметри за постоянен ток | Електричен ток, Ампер | от 0,2 mA до 2 mA от 2 mA до 20 mA от 20 mA до 200 mA от 0,2 A до 2 А от 2 A до 10 А | от 3,2.10-4 до 2,7.10-3mA от 2,7.10-3mA до 2,7.10-2 mA от 2,7.10-2 mA до 0,24 mA от 2,4.10-4 A до 2,7.10-3 A от 2,7.10-3 A до 0,014 A | MK-702-02-06/2019 |
| 4. | Амперметри за променлив ток | Електричен ток, Ампер (50 Hz) | от 2 mA до 20 mA от 20 mA до 200 mA от 0,2 A до 2 А от 2 A до 10 А | от 1,3.10-2 mA до 0,071 mA от 0,071 mA до 0,6 mA от 6,0.10-4 A до 7.10-3 A от 7.10-3 A до 0,052 A | MK-702-02-06/2019 |
| 5. | Омметри по постоянен ток | Електрично съпротивление, Ом | от 0,5 Ω до 10 Ω от 10 Ω до 100 Ω от 100 Ω до 1000 Ω от 1 kΩ до 10 kΩ от 10 kΩ до 100 kΩ | 1.10-4 x R + 6 mΩ 3.10-4 x R + 4 mΩ 3.10-4 x R + 4 mΩ 3.10-4 x R 3.10-4 x R | MK-702-02-03/2018 |
| 6. | Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по съпротивление на заземление | Електрично съпротивление, Ом | от 0,5 Ω до 1 Ω от 1 Ω до 20 Ω от 20 Ω до 200 Ω от 200 Ω до 2000 Ω | 10 mΩ 10 mΩ 5.10-4 x R 5.10-4 x R | MK-702-02-05/2018 |
| 7. | Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по контурен импеданс „фаза - нула” | Електрично съпротивление, Ом | от 0,1 Ω до 19,99 Ω от 20 Ω до 200 Ω | 2,5.10-3 x R + 0,05 Ω 1.10-3 x R + 0,09 Ω | MK-702-02-04/2018 |
| 8. | Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по допирно напрежение | Променливо напрежение, Волт (50 Hz) | от 0,1 V до 9,99 V от 10 V до 49,9 V от 50 V до 90 V | от 5.10-2 x U + 0,1 V от 6.10-2 x U + 0,02 V от 5,2.10-2 x U + 0,6 V | MK-702-02-02/2018 |
| 9. | Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по ток на задействане на дефектно-токови релета. Дефектно-токови релета по ток на задействане. | Електричен ток, Ампер (50 Hz) | 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA | 0,1 mA 0,1 mA 0,2 mA 1 mA 2 mA | MK-702-02-02/2018 |
| 10. | Уреди за измерване на съпротивление на изолация | Електрично съпротивление, Ом | 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ 1 GΩ, 10 GΩ 100 GΩ 1 TΩ | 5.10-4 x R 15.10-3 x R 15.10-3 x R 5.10-2 x R 5.10-2 x R | MK-702-02-01/2018 |
| 11. | Уреди за измерване на параметрите на електрически инсталации по време на задействане на защитни прекъсвачи | Време, Секунда | 10 ms 30 ms 100 ms 200 ms | 0,8 ms 1 ms 1ms 1 ms | MK-702-02-07 /2023 |
| 12 | Амперклещи за постоянен и променлив ток | Електричен ток (50 Hz) Ампер Електричен ток, Ампер (50 Hz) Електричен ток, Ампер | от 2 mA до 20 mA от 20 mA до 200 mA от 200 mA до 2 A от 2 A до 10 A от 10 А до 100 А от 100 А до 500 А от 500 А до 950 А от 10 А до 100 А от 100 А до 500 А от 500 А до 950 А | от 0,02 mA до 0,08 mA от 0,08 mA до 0,95 mA от 0,95 mA до 0,01 А от 0,01 А до 0,1 А от 0,1 А до 1,0 А от 1,0 А до 4,7 А от 4,7 А до 8,3 А от 0,1 А до 0,8 А от 0,8 А до 4,0 А от 4,0 А до 7,9 А | МК-702-02-08/ 2023 |

Позовавания:

| MK-702-02-01/2018 | Методика за калибриране на средства за измерване на електрични величини по съпротивление на изолация (мегаомметри, мегери, изолационни тестери). |
| --- | --- |
| MK-702-02-02/2018 | Методика за калибриране на средства за измерване на електрични величини по ток на задействане на дефектно – токови апарати и напрежение на допир. |
| MK-702-02-03/2018 | Методика за калибриране на средства за измерване на електрични величини по електрично съпротивление. |
| MK-702-02-04/2018 | Методика за калибриране на средства за измерване на електрични величини по контурен импеданс. |
| MK-702-02-05/2018 | Методика за калибриране на средства за измерване на електрични величини по съпротивление на заземление. |
| MK-702-02-06/2019 | Методика за калибриране на средства за измерване на електрични величини по постоянно напрежение и постоянен ток, променливо напрежение и променлив ток. |
| MK-702-02-07/2023 | Методика за калибриране на средства за измерване на параметрите на електрически инсталации по време на задействане на защитни прекъсвачи. |
| MK-702-02-08/2023 | Методика за калибриране на амперклещи. |

Забележка 1: Калибрирането на всички средства за измерване се извършва в помещенията на лабораторията.

Забележка 2: Калибрираните средства за измерване могат да бъдат самостоятелни или част от комбинирани уреди (в т.ч. мултимери).

Забележка 3: Уредите за измерване на съпротивление на изолация могат да бъдат мегаомметри, мегери и изолационни тестери.

Забележка 4: Калибрираните средства за измерване могат да бъдат аналогови или цифрови.