ОБХВАТ 21 ЛК

София, 19.01.2024г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КАЛИБРОВЪЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ ИАОС

Адрес на управление  и на лабораторията:

1618 гр. София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, Измервател-на единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автоматичен газанали-затор | Концентрация на Серен диоксид /ppb,ppm/ | от 0.4 ppb до 1000 ppb | от 1.0 ppb до 34.9 ppb | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  |  | от 1.0 ppm до 6000 ppm | от 1.4 ppm до 97.9 ppm | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  |  | от 0.4 ppm до 186 ppm | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  | Концентрация на Озон /ppb/ | от 0.1ppb до 500 ppb | от 1.6 ppb до 10.5 ppb | ВЛМ-ГА-02/2023 |
|  |  | Концентрация на Въглероден оксид /ppm/ | от 0.1 ppm до 50 ppm | от 0.05 ppm до 0.6 ppm | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  | от 0.1 ppm до 90 ppm | от 0.2 ppm до 2.7 ppm | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  |  | от 1.0 ppm до 1000 ppm | от 0.3 ppm до 6.7 ppm | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  | от 1.0 ppm до 3000 ppm | от 0.3 ppm до 91.0 ppm | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  | Концентрация на Азотни оксиди /ppb,ppm/ | от 0.4 ppb до 1000 ppb | от 1.0 ppb до 34.8 ppb | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  |  | от 1.0 ppm до 1000 ppm | от 0.2 ppm до 9.9 ppm | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  | от 1.0 ppm до 2000 ppm | от 0.4 ppm до 63.0 ppm | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  | Концентрация на Бензен /ppb/ | от 0.15 ppb до 50 ppb | от 0.2 ppb до 1.5 ppb | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  |  | от 0.2 ppb до 1.9 ppb | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  | Концентрация на Метан /ppm/ | от 1.0 ppm до 1000 ppm | от 0.4 ppm до 5.5 ppm | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  |  | от 0.3 ppm до 30.4 ppm | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  | Концентрация на Въглероден диоксид / vol.%/ | от 0.2 vol.% до 20 vol.% | от 0.03 vol.% до 0.19 vol.% | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  |  | от 0.05 vol.% до 0.72 vol.% | ВЛМ-ГА-03/2023 |
|  |  | Концентрация на Кислород /vol.%/ | от 0.6 vol.% до 21 vol.% | от 0.04 vol.% до 0.33 vol.% | ВЛМ-ГА-01/2023 |
|  |  |  |  | от 0.04 vol.% до 0.7 vol.% | ВЛМ-ГА-03/2023 |

Позовавания:

| ВЛМ-ГА-01/2023 | Методика за калибриране на автоматични газанализатори за атмосферен въздух и емисионен контрол чрез директно калибриране със сертифицирани референтни материали/калибровъчни газови смеси |
| --- | --- |
| ВЛМ-ГА-02/2023 | Методика за калибриране на автоматични газанализатори за озон в атмосферен въздух |
| ВЛМ-ГА-03/2023 | Методика за калибриране на автоматични газанализатори за атмосферен въздух и емисионен контрол чрез генериране на сравнителни концентрации по метода на динамично разреждане на трудновтечняеми газове |

Забележка: Калибрирането на автоматизираните газанализатори по посочените вътрешно лабораторни методи (ВЛМ) може да се извършва в помещенията на лабораторията или на място при клиент.